# 大电流互感器的容量及电流升压器的使用

### 一、大电流互感器检定中的容量及升流器的使用问题（论文文献综述）

酒小朋[1]（2020）在《基于大电流发生器及选配》文中提出大电流发生器也叫升流器。它本身不是计量器具,它是用来给标准电流互感器和被测互感器提供相应电流的设备。按照电流互感器规程规定,测量用电流互感器进行检定时,要对其在1%-120%额定电流下进行误差测试。在测量中会出现升不到所需的电流点或者升的过快。造成无法正常测试互感器。这个往往是大电流发生器和标准电流互感器衔接不好引起的。所以大电流发生器的正确选择就成为我们电力检测系统中不可回避的重要环节之一。

杨娴,罗丹青,顾婷婷,黄开来,邢菁,李佳莹[2]（2020）在《标准电流互感器快速接线与检定系统研究》文中指出针对标准电流互感器检定时因试品变比多导致的换线频繁等问题,根据试品一次回路和二次回路特点设计了标准电流互感器一次接线切换装置、二次接线切换装置及程控式标准电流互感器全自动快速接线与检定系统。该系统采取了互感器一次回路阻抗优化措施,使得标准电流互感器检定时间大大缩短,效率提升,同时提高了标准电流互感器检定的稳定性和准确性。

闫宪峰[3]（2018）在《60kA大电流互感器检定一次回路试验装置设计》文中研究表明60kA大电流互感器检定存在一次大电流提升困难的问题,其主要原因是电流互感器一次回路阻抗太大,功率消耗也太大,导致检定电流互感器时电源和升流器容量难以满足试验要求。通过对电流互感器一次回路的电路分析和升流器输入阻抗测试,提出增加一次导体有效通流面积、尽量减小一次导体的长度和一次回路所包围的面积、采用环形铁芯的升流器、多匝并联穿心的方法以及用容性无功补偿来平衡回路的感性无功等措施,以减小一次回路的功率消耗;设计了60kA大电流互感器检定一次回路试验装置,使电流互感器一次回路功率消耗减小为理论值的12.3%,很好地满足了60kA大电流互感器检定的试验要求,使60kA大电流互感器检定时可用较小的功率消耗提升电流为额定值,达到全电流下检定的目的。

孙冲,张林浩,阎超,李传,曹晓波,王天祥,杨子夜,谷魁宪[4]（2018）在《大电流现场误差检测技术在1000 kV特高压设备上的应用》文中提出文中针对1 000 kV交流特高压电流互感器误差试验中试验电流达到7 200 A,传统试验方法不满需要的问题,以1 000 kV北京西站特高压电流互感器现场试验为基础,研究了大变比下的升流测试方法,包括:一次大电流回路阻抗特性、无功补偿策略、试验过程设备参数,对试验回路的相关数据进行了计算分析,试验研究发现进行特高压电流互感器误差测试时,必须对一次回路进行有效的无功补偿,才能保证试验的完成;通过试验分析,对于内壁有屏蔽层的电流互感器,一次导体在不同偏心位置时,对误差数据的最大影响达到27%。

马智强,常婧,马广霞,张浩淼,刘朋远[5]（2018）在《可调式电流互感器补偿装置研究与应用》文中指出作为电网系统的重要单元,电流互感器对电能计量具有十分重要的作用,其误差试验的正确性和准确性关系发、供、用三方的切身利益。随着电压等级的不断提高,电流互感器检定试验对试验电源容量的要求越来越高,为提高试验电源使用效率,采用可调式电流互感器补偿装置,通过线性可调无功补偿,提高功率因数,使用有限容量的试验电源,完成高电压等级的电流互感器误差试验检定工作。

徐敏锐,曾捷,穆小星,李志新,陈刚[6]（2017）在《特高压电流互感器自动化检定系统设计与应用》文中认为为解决特高压电流互感器现场检定难题,研究特高压气体绝缘组合电器（GIS）电流互感器自动化检定系统。该系统主要包括智能工频电源、大容量升流器、无功补偿装置、标准电流互感器等关键部件。智能工频电源具有功率电子电源与电工电源串联输出、回路参数计算、无功补偿控制和误差检定等功能。采用一次绕组串并联的方法,设计了大容量升流器。采用原边和副边并联补偿电容器的方式,设计了多组合无功补偿装置。通过了省级计量测试机构测试和国家电网公司重点特高压工程电流互感器现场检定试验。结果表明,该检定系统能够实现特高压GIS电流互感器一次回路参数精确测量、升流器原副边混合无功补偿装置带电自动投切、误差自动检定,有效保证了7 200 A大电流检定点和15 A小电流检定点的精确快速定位,减小了对现场电源和升流器的容量需求。

孙一宁,焦通,李昊,崔广泉,李世海[7]（2017）在《穿心式升流器在电流互感器现场检定中的应用研究》文中指出电流互感器在现场检定的过程中,由于一次阻抗过大、升流器及电源容量不足等原因致使一次电流达不到额定值。文中从工作原理和现场检定应用展开分析,针对3种不同原因分别提出解决方案,使一次电流达到额定值的1.2倍,达到电力互感器检定规程要求,为开展0.2S级关口计费电流互感器现场检定试验提供有力保证。

李涛[8]（2017）在《升流器在现场检定电流互感器时的使用探讨》文中研究说明现场检定电流互感器时存在一次大电流提升困难的问题,主要原因是现场电源、调压器和升流器容量不足,导致检定电流互感器时一次电流达不到额定值。分析发现检定电流互感器时一次回路容量消耗较大的主要原因是由于一次电流达3 000A时回路的无功消耗远大于有功消耗。减小无功消耗的主要措施有:（1）尽量减小一次导线的长度和一次回路所包围的面积;（2）采用环形铁芯的升流器,多匝并联穿心的方法;（3）用容性无功补偿来平衡回路的感性无功。通过以上措施,使现场检定电流互感器时可用较小的功率消耗提升电流到额定值,达到全电流下检定的目的。

徐敏锐,黄奇峰,卢树峰,王忠东,杨世海[9]（2015）在《1000kV特高压GIS电流互感器现场误差智能化检定系统设计与应用》文中研究指明1000k V特高压GIS电流互感器现场误差检定时,由于其试验回路长、阻抗大,常规的试验方法存在升流困难及操作复杂的问题。基于特高压GIS电流互感器的结构特点分析和多年的现场工作经验,本中设计和实现了1000k V特高压GIS电流互感器现场误差智能化检定系统,论述了检定系统的组成及实现方案,提出了功率电力电子电源与电工电源串联技术、自适应无功补偿技术和智能化检定技术,介绍了智能工频电源软硬件设计方法,给出了多组合无功补偿装置的实现方法。特高压南京站、泰州站1000k V电流互感器现场检定实验表明,该检定系统能准确计算被试电流互感器的电气参数,自动进行无功补偿,自动实现谐振升压和误差检定,提高了现场检定技术水平和工作效率。

马骏骁,刘桂铭[10]（2015）在《电流互感器现场检定常见问题分析》文中研究表明由于受现场检测环境、空间距离以及作业条件的影响,常常会出现现场检定的电流互感器误差超出其限值范围、一次回路电流达不到额定值等问题,从而影响对现场电流互感器性能的准确判断。针对以上问题详细分析产生问题的原因,并针对各种因素提出了具体的解决措施,从而实现对现场电流互感器整体的准确判断。

### 二、大电流互感器检定中的容量及升流器的使用问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大电流互感器检定中的容量及升流器的使用问题（论文提纲范文）

#### （1）基于大电流发生器及选配（论文提纲范文）

1 大电流发生器的原理

2 大电流发生器选配的重用性

3 大电流发生器的技术参数

3.1 额定电流

3.2 额定电压

3.3 额定容量

4 升流器的选配

#### （2）标准电流互感器快速接线与检定系统研究（论文提纲范文）

0 引言

1 标准电流互感器快速接线与检定系统设计

1.1标准电流互感器检定原理[2]

1.2 标准电流互感器快速接线与检定系统整体设计

1.2.1 试品参数变比信息的快速录入

1.2.2 标准器和试品一次、二次回路自动切换装置设计

1.2.3 全自动标准电流互感器快速检定系统

2 标准器和试品一次回路阻抗优化措施

3 结束语

#### （3）60kA大电流互感器检定一次回路试验装置设计（论文提纲范文）

0 引言

1 60kA大电流互感器一次测试回路电路分析

1.1 一次回路阻抗的模拟计算

1.2 实测一次回路阻抗试验

2 一次回路试验装置设计

2.1 一次导体采用多匝并绕和穿心铜柱相结合

2.2 散热处理

3 结束语

#### （4）大电流现场误差检测技术在1000 kV特高压设备上的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 大电流现场检测技术的基本原理

1.1 电流互感器误差试验基本原理

1.2 大电流升流方法

1.3 一次大电流回路无功补偿方法

2 特高压电流互感器的试验过程

2.1 1 000 k V GIS用电流互感器试验需求

2.2 特高压电流互感器的试验过程

3 现场实验结论

3.1 试验过程参数

3.2 一次回路阻抗特性分析

3.3 一次回路偏心特性研究

4 结论

#### （5）可调式电流互感器补偿装置研究与应用（论文提纲范文）

1 电流互感器误差测试基本原理

2 可调式电流互感器补偿装置技术方案

2.1 升流器原边并联电容补偿

2.2 试验一次主回路串联电容补偿

2.3 一次导线回路对补偿电容的影响分析

3 可调式电流互感器补偿装置应用

4 结论

#### （6）特高压电流互感器自动化检定系统设计与应用（论文提纲范文）

1 智能工频电源设计

1.1 智能工频电源结构

1.1.1 控制部分

1.1.2 功率输出部分

1.1.3 软件部分

1.2 输出电压波形图

2 大容量升流器及其原副边无功补偿装置设计

2.1 大容量升流器

2.2 无功补偿装置

3 互感器校验仪设计

4 检定系统测试

5 试验结果与讨论

6 结束语

#### （7）穿心式升流器在电流互感器现场检定中的应用研究（论文提纲范文）

1 电流互感器计量误差检定原理

2 升流器的工作原理

3 应用分析

4 解决措施

4.1 减小一次回路阻抗或提升一次输出电压

4.2 提升升流器容量

4.3 通过无功补偿减少电源容量需求

5 结束语

#### （8）升流器在现场检定电流互感器时的使用探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 升流器容量的计算

1.1 连接导线消耗容量计算

1.2 升流器容量增大的原因

2 减小升流器和电源容量的措施

2.1 增大输出回路电压的方法

2.2 减小回路电阻和回路感抗的方法

3 无功补偿

3.1 升流器原边 (输入侧) 并联补偿电容

3.2 几种电容补偿方式的比较

4 结束语

#### （9）1000kV特高压GIS电流互感器现场误差智能化检定系统设计与应用（论文提纲范文）

0 引言

1 检定系统总体方案和工作原理

2 智能工频电源

3 多组合无功补偿装置

4 现场应用及其结果分析

5 结束语

#### （10）电流互感器现场检定常见问题分析（论文提纲范文）

0 引言

1 电流互感器检定原理及检定系统组成

1.1 电流互感器检定原理

1.2 电流互感器检定系统的组成

2 现场电流互感器检定中常见的问题

2.1 被检电流互感器的误差超过规定的误差限值

2.2 检定中一次电流达不到额定值

3 被检电流互感器误差超出其限值范围的原因分析

3.1 二次负荷对误差的影响及解决措施

3.2 剩磁对误差的影响及解决措施

4 检定系统一次电流达不到额定值

4.1 一次回路对大电流的影响及解决措施

4.2 二次回路的影响及解决措施

5 结论

### 四、大电流互感器检定中的容量及升流器的使用问题（论文参考文献）

- [1]基于大电流发生器及选配[J]. 酒小朋. 电子世界, 2020(23)

- [2]标准电流互感器快速接线与检定系统研究[J]. 杨娴,罗丹青,顾婷婷,黄开来,邢菁,李佳莹. 机械工程与自动化, 2020(03)

- [3]60kA大电流互感器检定一次回路试验装置设计[J]. 闫宪峰. 机械工程与自动化, 2018(04)

- [4]大电流现场误差检测技术在1000 kV特高压设备上的应用[J]. 孙冲,张林浩,阎超,李传,曹晓波,王天祥,杨子夜,谷魁宪. 高压电器, 2018(06)

- [5]可调式电流互感器补偿装置研究与应用[J]. 马智强,常婧,马广霞,张浩淼,刘朋远. 宁夏电力, 2018(02)

- [6]特高压电流互感器自动化检定系统设计与应用[J]. 徐敏锐,曾捷,穆小星,李志新,陈刚. 南京理工大学学报, 2017(06)

- [7]穿心式升流器在电流互感器现场检定中的应用研究[J]. 孙一宁,焦通,李昊,崔广泉,李世海. 东北电力技术, 2017(09)

- [8]升流器在现场检定电流互感器时的使用探讨[J]. 李涛. 机械工程与自动化, 2017(05)

- [9]1000kV特高压GIS电流互感器现场误差智能化检定系统设计与应用[J]. 徐敏锐,黄奇峰,卢树峰,王忠东,杨世海. 电测与仪表, 2015(22)

- [10]电流互感器现场检定常见问题分析[J]. 马骏骁,刘桂铭. 机械工程与自动化, 2015(01)

本文来源: https://www.lw74.cn/article/0ee66459f5d50d45126258f4.html